# 智慧病区建设要求

# 建设内容清单

| 序号 | 系统名称 | 涉及子项内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁智能交互系统 | 床旁智能交互系统 | 1 | 套 |
| 2 |  | 床旁智能交互终端 | 15 | 台 |
| 3 | 智能呼叫系统 | 智能呼叫系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 电子床头卡 | 15 | 台 |
| 5 |  | 护士站呼叫主机 | 1 | 台 |
| 6 |  | 走廊顶部显示屏 | 1 | 台 |
| 7 |  | 病房门口显示屏 | 15 | 台 |
| 8 |  | 卫生间紧急呼叫按钮 | 15 | 个 |
| 9 | 电子护理白板系统 | 电子护理白板系统 | 1 | 套 |
| 10 |  | 触摸显示终端 | 1 | 台 |
| 11 | 智能输液管理系统 | 智能输液管理系统 | 1 | 套 |
| 12 |  | 智能输液监测仪 | 15 | 台 |
| 13 | 生命体征智能采集系统 | 生命体征智能采集系统 | 1 | 套 |
| 14 |  | 非接触式智能生命体征监测床垫 | 15 | 台 |
| 15 |  | 可穿戴式智能监护设备 | 15 | 套 |
| 16 | 医疗设备数据采集管理系统 | 医疗设备数据采集管理系统 | 1 | 套 |
| 17 |  | 医疗设备数据采集器 | 8 | 台 |
| 18 | 病房环境数据采集系统 | 病房环境数据采集系统 | 1 | 套 |
| 19 |  | 环境检测面板 | 15 | 台 |
| 20 | 病房智能家居控制设备 | 窗帘电机及轨道 | 15 | 套 |
| 21 |  | 窗帘控制面板 | 15 | 个 |
| 22 |  | 智能开关面板 | 45 | 个 |
| 23 |  | 智能音箱 | 15 | 台 |
| 24 |  | 空调控制面板 | 15 | 个 |
| 25 |  | 门磁控制器 | 15 | 个 |
| 26 |  | 红外感应器 | 15 | 个 |
| 27 |  | 情景控制面板 | 15 | 个 |
| 28 | 跌倒智能监测系统 | 跌倒智能监测系统 | 15 | 台 |
| 29 | 其他硬件设备 | 物联网智能网关 | 15 | 台 |
| 30 |  | 边缘计算网关 | 1 | 台 |
| 31 |  | 智能消毒机器人 | 1 | 台 |
| 32 |  | 远程会诊推车 | 1 | 台 |
| 33 | 网络安全设备 | 外网接入防火墙 | 1 | 台 |
| 34 |  | 无线网络控制器 | 1 | 台 |
| 35 |  | 无线AP接入交换机 | 1 | 台 |
| 36 |  | 无线AP | 20 | 台 |
| 37 |  | 有线终端POE接入交换机1 | 1 | 台 |
| 38 |  | 有线终端接入交换机 | 1 | 台 |
| 39 |  | 有线终端POE接入交换机2 | 1 | 台 |

# 建设内容技术参数要求

投标人应具有完备的质量管理体系和配套建设能力，本项目建设应用软件产品应具有较好的先进性、可操作性、可维护性、可靠性与安全性、整合性与扩展性、高性能等特点。

1、标准化

建设的系统必须按照国家发布的《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》、《基于电子病历的医院信息平台技术规范》的标准规范要求，相关产品应借鉴或遵循医院信息系统功能规范、数字化医院试点示范信息化建设要求以及电子病历分级评价和互联互通相关评测要求，产品应遵循医院指定的行业标准并制定相应的技术接口，支持以集成平台进行应用集成的技术标准，实现较高的标准化要求，以达到统一管理，统一标准，互联互通的要求。采用开放的、可扩展的数据标准，支持数据标准的动态变化，支持HL7标准，以及向后兼容今后国家、行业、地方所出台的数据标准等。

2、先进性

系统应采用灵活的、稳定的信息技术架构，整个系统平台架构采用门户平台方式，可以集成B/S与C/S多种架构体系的不同产品，可以灵活配置用户使用功能及界面，能满足医院日益变化的个性化需求。通过门户可以对其他各种业务系统进行统一安全认证管理，实现整个业务系统的单点登陆。

3、可操作性

整个信息系统应采用统一的界面风格，建立图形导航图，用户可以根据自己操作习惯配置自己常用功能的快捷方式。在操作界面上提供多种人性化的提示符号。主要功能的按钮图片放大处理，让操作员操作更加清晰。

4、可维护性

系统应能实现统一维护，统一权限管理，统一数据库链接池管理。具有自动更新升级管理和错误日志管理功能。

5、可靠性与安全性

系统应满足实现系统7×24h连续安全运行，性能可靠，易于维护。系统具有高可靠性和多种应急解决方案。设置有多种内部网络设置层级授权机制，设定系统内部终端和访问者的权限，设定操作者多层级电子签名机制，防止数据删改和电子确认的漏洞。系统在安全性上提供的设置和措施应包括：

严格的权限与登录管理

应急解决方案

日志监控管理

关键数据加密管理

屏幕锁定保护管理

关键记录修改记录管理

6、整合性与扩展性

系统应采用灵活的基于门户的可扩展性架构，系统可以融合各类不同体系架构产品。系统所有功能菜单可按用户角色的需求进行随时调整和组建。

同时医院信息系统按照国际、国内有关标准开发设计。

采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，系统应能灵活地扩充其业务功能，并可与其它业务系统进行无缝互连。

投标产品应充分考虑兼容国产化数据库管理软件、国产化服务器操作系统等国产化系统软件的需求。

## 床旁智能交互系统

系统应服务于患者及医护人员的日常使用，包括患者服务和护理信息展示等。系统对应床旁智能交互终端和电子床头卡设备需提供差异化应用功能。主要技术与功能需求如下：

### 软件参数要求

- 床旁智能交互终端应实现的功能如下：

（1）健康宣教

系统应能按照推送时间顺序显示患者的健康宣教信息，健康宣教应支持多种类型，如：文本类宣教、图片类宣教、音频类宣教、视频类宣教等，并支持文本类宣教转换为语音方式播放。

（2）娱乐点播

系统应集成娱乐点播系统，为患者提供丰富的音视频娱乐项目，搜索及观看娱乐视频、电视剧或电影等。

（3）智能点餐

系统应集成医院点餐系统，为患者提供床旁点餐服务。

（4）消息提醒

系统应支持显示患者当前的最新消息，包括健康宣教等信息提醒，应支持语音播放消息。系统应支持自定义设置消息提醒规则及提醒格式。

（5）医院满意度调查

系统应支持患者满意度调查填写，意见和建议填写。满足医院根据病区自定义问卷内容。

- 电子床头卡应支持的功能如下：

（1）患者信息显示

患者基本信息显示，包括姓名、性别、年龄、诊断、入院日期、护理级别等信息展示。可对患者医疗关键信息进行隐私保密，模糊化显示。

（2）医院信息显示

显示医院信息介绍、专家信息介绍、科室信息介绍、护士信息介绍等。

（3）呼叫护士

提供呼叫虚拟按钮，同呼叫摇柄功能，可实现视频对讲功能，提供无线移动设备，同步于护士站主机。

### 硬件参数要求

#### 床旁智能交互终端

主体材质：窄边框设计，ABS+PC+UV(超抗菌材质），支持医院消毒级清洁；

安装方式：墙壁式支架或落地式支架安装，任意角度悬停；

屏幕规格：≥13.3吋、IPS、FHD；

分辨率：≥1920*1080；

CPU：≥8核，主频≥2.0GHz；

触摸操作：10点触控；

内存：≥2G；

存储：≥32G；

摄像头：前置≥1300万像素+AF自动对焦；

麦克风：双硅MIC，降噪防啸叫高清通话；

喇叭：内置1.5W喇叭；

系统版本：Android 9.0或以上；

连接方式：支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议、2.4G/5G双频段;、支持蓝牙5.0协议、支持 NFC；

供电方式：支持POE供电/支持12V2A电源供电，支持Reset复位功能；

网络接口：RJ45、10M/100M带宽；

含摇臂。

### 售后服务要求

床旁智能交互系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 智能呼叫系统

通过数字化呼叫系统为患者提供音视频呼叫及对讲服务，主要技术与功能需求如下：

### 软件参数要求

智能呼叫系统主要技术与功能需求如下：

1、呼叫对讲

系统应支持双向音视频对讲功能，护士可随时使用护士站主机与病人进行对讲，病人也可通过床旁智能终端或手机端向护士站发出呼叫，系统应支持通过多终端显示呼叫信息。

2、呼叫增援

系统应支持呼叫增援功能，用于护士无法单独处理工作发生时，呼叫护士站或医生站进行护理支援，护士站主机、医生站主机将收到增援信息。

3、呼叫转移

系统应具有呼叫转移功能，用于只有一名护士值班时，能通过转移功能接听处理呼叫病区信息。呼叫转移功能启用时，病区呼叫信息将被转移至其启用转移功能的主机上。

4、留言接听

系统应具有留言接听功能，避免患者呼叫后，护士没接听的情况，可通过系统进行留言，护士查看留言后进行处理。

5、呼叫记录统计

系统支持对全部呼叫内容进行记录，包括患者与护士的呼叫记录，护士与医生的呼叫记录，增援记录等，都会显示在护士站主机上，以供需要时查询。

6、病区走廊显示屏

系统应支持在走廊显示屏上显示病区呼叫、输液异常等信息内容，可帮助护士在走廊巡视时能查看病区护理信息。

### 硬件参数要求

#### 电子床头卡

主体材质：窄边框设计，ABS+PC+UV(超抗菌材质），支持医院消毒级清洁；

安装方式：病房设备带镶嵌式安装；

屏幕规格：≥10.1吋/IPS/HD；

分辨率：≥800*1280；

CPU：≥4核1.3GHz；

触摸操作：10点触控；

运存：≥2G；

存储：≥16G；

摄像头：前置≥500万像素+AF自动对焦；

麦克风：双硅MIC，降噪防啸叫高清通话；

喇叭：内置1.5W喇叭；

系统版本：Android 9.0或以上；

连接方式：支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议、2.4G/5G双频段、支持蓝牙5.0协议、支持NFC；

供电方式：支持POE供电/支持12V2A电源供电，支持Reset复位功能；

网络接口：RJ45、10M/100M带宽。

#### 护士站呼叫主机

主体材质：铝合金机身（主要材料），超抗菌，支持医院消毒级清洁；

安装方式：桌面式摆放于护士站；

屏幕规格：≥12.5寸/FHD；

分辨率：≥1920*1080；

CPU：8核，2.0GHz及以上；

触摸操作：10点触控；

运存：≥2G；

存储：≥32G；

前摄像头：前置≥1300万像素+AF自动对焦；

喇叭：内置≥1.5W 喇叭；

麦克风：内置麦克风免提通话，降噪防啸叫高清通话，也可持手柄通话。；

系统版本：Android 9.0或以上；

连接方式：支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议、2.4G/5G双频段、支持蓝牙5.0协议、支持 NFC；

供电方式：支持POE供电/支持12V2A电源供电；

网络接口：RJ45，10M/100M带宽；

呼叫：数字IP网络传输，与电子床头卡之间可双向呼叫。

#### 走廊顶部显示屏

主体材质：铝合金机身，超抗菌；

系统版本：Android 7.1或以上；

安装方式：悬挂式安装于走廊区域；

屏幕规格：≥28.6寸，智能双面液晶一体显示屏；

分辨率：≥1920*540；

CPU：四核，≥1.8 GHz；

运存：≥2G；

存储：≥16G（可扩展）；

喇叭：3W双声道；

连接方式：支持WiFi 2.4GHz（802.11b/g/n协议）、支持蓝牙4.0

接口：支持音频视频输出口；

网络接口：RJ45，10M/100M/1000M带宽；

供电方式：AC220V(单相三线式）。

#### 病房门口显示屏

主体材质：高档铝合金机身（主要材料），超抗菌，支持医院消毒级清洁；

安装方式：壁挂式安装于病房门口；

屏幕规格：≥13.3寸/IPS/FHD；

分辨率：≥1920*1080；

CPU：≥4核，≥2.0GHz；

触摸操作：10点触控；

运存：≥2G；

存储：≥16G；

喇叭：1.5W喇叭；

前摄像头：前置≥1300万像素+AF自动对焦；

麦克风：内置麦克风，降噪防啸叫高清通话；

系统版本：Android 9.0或以上；

连接方式：支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议、2.4G/5G双频段、支持蓝牙5.0协议、支持NFC；

供电方式：支持POE供电/支持12V2A电源供电，支持Reset复位功能；

网络接口：RJ45、10M/100M带宽。

#### 卫生间紧急呼叫按钮

ABS+PC+UV(超抗菌）材质，易清洁；

标准86盒式镶嵌安装；

IPX7 防水防护等级，防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；

工作时间24小时。

### 售后服务要求

智能呼叫系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 电子护理白板系统

电子护理白板应实现病区内医疗护理工作内容的综合展示，包括患者床位卡信息，护理工作待办及护理计划执行工作的管理，病区监护设备、可穿戴体征监护设备、病房环境监测、跌倒监测等信息的集中展示及异常提醒，其他专科护理要求功能。

### 软件参数要求

1、综合信息显示

系统需支持获取病区内的综合信息，包括出入院信息、手术信息等病区比较关注的信息。业务数据应实时更新，让护理人员及时有效了解病区的信息，以便于按时处理突发事件。

2、床位卡信息

系统需支持病人基本信息和异常状态显示，并支持隐私保护显示，支持按照病区的实际情况个性化配置显示内容。

3、检查信息

系统需实现对病区内检查安排的信息展示。

4、病区排班信息

系统需实现对病区护士排班信息的展示。

5、病区交班信息

系统应实现对病区内交接班信息的展示，旨在减少护士重复录入工作，提高交接班工作效率。

6、医护团队

系统支持病区介绍、医生介绍、护士介绍等功能。

7、病区工作梳理

系统应具备病区工作梳理功能，显示当前病区梳理后的工作内容。

8、病区备忘录

系统应支持备忘录功能，方便护士随时记录临时发生事件。

9、智能终端监测信息的显示及异常提醒

系统应接入便携式监护仪体征数据信息、非接触体征床垫信息、可穿戴体征监测设备信息、跌倒监测信息、病房环境信息等，在信息异常情况下，及时提示异常数据，并发出告警信息。

### 硬件参数要求

#### 触摸显示终端

1、显示参数

尺寸：≥65 英寸

屏类型：VA

响应时间：≤6.5ms

画面比例：≥16:9

最大显示尺寸：1428.48(H)×803.52(V)mm

分辨率：≥3840(H)×2160(V)

像素间距：≥0.372×0.372mm

刷新频率：≥60Hz

色彩度：≥1.07B(10bit)

色域NTSC(Typ) ：≥90%

对比度(Typ) ：≥5000:1

可视角度：≥178°(H/V)

背光类型：DLED

屏亮度(Typ)：≥ 350cd/m2

寿命：≥30000 小时

2、触摸参数

识别原理：红外识别

输入方式：被动红外笔;手指

触摸精度(被动笔)： ±1mm

触摸点数：≥20 点触摸

最小识别物：≥2mm

书写高度≤3mm

输出坐标：≥32768(W)×32768(D)

响应时间≤10ms

支持系统：Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome等

3、扬声器

声道：≥2.1

功率：≥2×10W+20W

4、麦克风

数量：8 阵列

拾音距离：≥0~8m

5、摄像头

内置1个超广角摄像头

像素：≥4800 万

6、蓝牙

版本：≥5.2

工作频率：≥2.4GHz

工作距离：≥0~12m

7、Wi-Fi

版本：802.11 a/b/g/n/ac/ax

工作频率：≥2.4GHz/5GHz

工作距离：≥0~12m

8、电气参数

电源输入：≥220V~50Hz 1.5A

整机最大功耗：≤330W

待机功耗≤0.5W

9、I/O 接口数量要求

≥2个HDMI IN

≥1个USB 2.0

≥2个USB 3.0

≥1个USB Type-C

≥1个TOUCH 2.0

≥1个AUDIO OUT

≥1个RS232

### 售后服务要求

电子护理白板系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 智能输液管理系统

### 软件参数要求

智能输液管理系统主要技术与功能需求如下：

1、输液病人信息

系统应支持从HIS接口内提取相应信息，展示科室床位情况及在院患者信息（基本信息/护理等级/病情/饮食等等），应支持按不同的护理级别配置不同的显示颜色。

2、输液基本信息

系统应支持从HIS接口获取药物品种及容量，或手动设置容量，显示输液过程中的客观数据（滴速，容量），以及输液监护仪上设定的上下限信息。

3、输液预警

系统应支持在输液即将完成时提供预警提示。

4、输液报警

系统应支持输液完成时提供报警，应支持多种报警方式。

5、输液进程查看

系统应支持对输液过程中的实际药物消耗查看及余量显示功能。

6、输液报表查看

系统应支持查看输液过程中的详细数据。

7、输液设备控制

系统应支持对输液设备控制功能，应具有远程控制设备语音开关、输液上下限等功能。

8、输液数据保存

系统应支持保存每次输液的数据信息，并支持选择日期查看。

### 硬件参数要求

#### 智能输液监测仪

外形尺寸：≤98.50mm×74.50mm×30.50mm

工作温度：5℃-40℃, 工作湿度：≤80%

电池：3.7v可充电锂电池，容量≥1600mAh,连续工作时长≥48小时；

其它：本体具备显示屏；具备不少于3个物理功能按键

无线通讯：支持433Mhz或其它国际电联标准物联网协议；功率 ≦10毫瓦；传输距离（空旷）≥20米

符合电气安全符合GB9706.1-2007、环境适应性、符合GB/T14710电磁兼容性、符合YY0505-2012中适用条款的要求，并提供产品二类医疗器械证书。

滴速监测功能：支持实时输液滴速精确测定，有效测速范围：7～199滴/分，测速精度：±2滴/分；

滴速设定功能：支持通过输液监测仪按键设置输液滴速，设置范围7～199滴/分，提供产品省级主管部门复核文件；

滴速调控功能：支持当滴速过快或过慢超出设定滴速范围时，自动本地语音报警，并调整滴速至设定范围内，提供产品省级主管部门复核文件；

防呆功能：支持通过组合按键锁定本地按键操作功能，避免输液过程中的意外误操作；

液面监测功能：支持墨菲斯滴管液面监测功能，当墨菲斯滴管内页面下降，设备可以自动卡停并自动报警；

输液卡停功能：支持当输液完成、输液异常时自动卡停输液，并本地语音报警；提供产品省级主管部门复核文件；

### 售后服务要求

智能输液管理系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 生命体征智能采集系统

### 软件参数要求

1、实时数据监测

系统应支持对采集的生命体征数据的实时监测功能。

2、实时数据上传

系统应支持对采集的数据实时上传至服务器

3、实时数据同步

系统应支持与院内其他设备数据互通，实现设备数据与护理系统数据互通。

4、运行数据监测

系统应支持对采集器本体运行数据的实时监测功能。

5、实时数据展现

系统应支持对外提供实时数据库/视图。

6、历史数据展现

系统应支持对外提供历史数据库/视图、提供历史数据分析。

### 硬件参数要求

#### 非接触式智能生命体征监测床垫

支持对用户心率的实时监测功能；

支持对用户呼吸的实时监测功能；

支持对用离在床监测功能；

应具有实时在离床行为监控和心率呼吸异常监测报警功能；

应具有高精度的睡眠分期和睡眠期间行为分析功能；

供电方式：适配器供电或串口供电；

接入电压：220V以下；

通讯方式： 4G/Wifi；

通讯天线：内置天线；

工作方式：非接触式监测；

数据同步：连上服务后自动同步；

状态指示：支持产品工作状态支持，包括正常运行状态及异常运行状态等内容展示；

升级方式：OTA 升级；

工作温度：≥0～60℃；

部署方式：放置于床垫下方；

卷曲角度：不能超过90°。

#### 可穿戴式智能监护设备

工作站系统

工作站客户端服务器处理器：不低于i5或同级别；

工作站/客户端应明确列入医疗器械注册证的结构及组成中，提供医疗器械注册证；

病人接收方式支持3种，工作站扫患者腕带码录入、工作站键盘输入录入、以及床旁扫患者腕带码录入；

系统应具备EWS早期风险评分功能，并提供系统界面运行截图；

工作站和床旁都可以操作病人转床及设备转床；

生命体征信号中继器应为便携式，重量小于100g，须提供医疗器械产品技术要求或检测报告证明；

生命体征信号中继器通讯方式：蓝牙及WI-FI；

应支持具备医疗器械注册证的第三方蓝牙血压、血氧设备的接入；

监测参数-体温

测量范围：至少25℃-45℃

注册证列明最大允许误差：±0.1℃

临床精度验证：具备SCI文献证明其与人体核心体温的均差在±0.2℃以内，提供文献原文（英文文献应同时提供翻译件）；

注册证列明无线传输距离：不小于5米

实时数据更新周期：1次/4秒

监测参数-心电 心率 呼吸

应明确支持使用医院已有的具备医疗器械注册证的第三方心电电极，提供医疗器械注册证证明；

心电采集器重量：应小于25g，并提供技术文件证明；

心电扫描速度：6.25，12.5，25，50mm/s四种

心电波形增益四种：5mm/mV(×0.5)、10mm/mV(×1)、20mm/mV(×2)、40mm/mV(×4)

心率测量范围：30〜200bpm

心率最大允许误差：±1% or ±1bpm中的较大者，

呼吸频率测量范围：0bpm〜120bpm

呼吸频率测量精度：10bpm〜120bpm，±2bpm；0bpm ~9bpm, 无要求

监测参数-血压

血压测量范围：0mmHg～290mmHg；

血压测量精度：±3mmHg；

定时监测：可定时自动加压监测，测量间隔最小支持1分钟，最大24小时；

离线数据存储：可存储不小于100次测量数据，；

监测参数-血氧

佩戴方式：主机为腕部穿戴，并配备硅胶指套；

血氧测量范围：70%～100%

测量精度：±2%；

离线数据存储：可存储不小于72小时测量数据；

其他

提供患者计步功能；

提供体态侦测功能，并能识别至少5种体态（平躺、侧躺、坐立、运动、静止），提供界面运行截图；

可选配一体式收纳充电柜，每个柜子可收纳不少于32套监护设备并提供不少于16套的设备同时充电；

可支持与HIS或手术麻醉信息系统数据交汇；

### 售后服务要求

生命体征智能采集系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 医疗设备数据采集管理系统

### 软件参数要求

支持内置智能操作系统

支持采集盒床位号显示

支持采集盒与床位绑定

支持内置串口采集模块，可对不同波特率的串口进行数据读取。

支持用户定制业务显示界面。

支持监护仪医疗业务数据读取、采集、传输。

### 硬件参数要求

#### 医疗设备数据采集器

内置显示屏≥2.0寸，分辨率≥128X64

配置WiFi模块，可选4G通讯模块

自带220v电源输出，采集器可给医疗设备供电。

数据采集盒可对设备电流数据进行采集。后台可统计当前设备用电量及设备当前开关机状态。

硬件接口：10/100M网络口，RS232串口

内置可充电电池≥1500mAh

### 售后服务要求

医疗设备数据采集管理系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 病房环境数据采集系统

### 软件参数要求

系统应支持通过病房门口屏以及护士站的电子护理白板集中展示病区内所有房间的环境情况，监测数据包含温度、湿度、PM2.5等。医护人员可随时查看监测结果和数据，对医院病房环境进行有效监管，及时调整室内的温度和通风。

### 硬件参数要求

#### 环境检测面板

产品尺寸：86 mm *86 mm *68.4mm

输入电压：220V

工作功耗：≤2W

通讯方式：Zigbee

工作湿度：≤90%RH（无冷凝）

工作温度：-10℃~55℃

PM2.5：检测范围：0-500ug/m³，误差：±10%

CO₂：检测范围：400—2000ppm，误差：±（50ppm+5%读数）

VOC：优良中差4个等级

温度：检测范围：-10℃~80℃，误差：±1℃

湿度：检测范围：0-100%RH，误差：±3%RH

执行标准：Q/HZE0101

### 售后服务要求

病房环境数据采集系统：交货验收合格之日起软件提供不少于三年免费技术支持服务，硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 病房智能家居控制设备

### 硬件参数要求

#### 窗帘电机及轨道

窗帘电机

机身材质：铝合金+ABS

扭矩：1.2NM

电压：AC100V~240V 50/60HZ

功率：40W

其他参数：IP20，CLASS F

工作温度：≥-20~85℃

工作湿度：≥0~80%

噪音：≤35dB

移动速度：≥12CM/S

执行标准：GB12350-2009

电源线长度：≥80cm

尺寸：270.5*49.5*49.5（mm）

遥控器

名称：单通道手持发射器

电压：2*1.5V(7号电池)

发射频率：433.92MHz

发射功率：≤10mW

工作温度：-10℃~50℃

发射距离：≥50米

轨道

材质：铝型材

表面处理：电泳银色

轨道尺寸

系统承重：最大40公斤（8m以内）；最大50公斤（5m以内）

#### 窗帘控制面板

产品外观：产品结构完好，无注塑不良；标志标识应正确、清晰；外观应平整、光洁、无变形、表面无划伤、涂层无开裂、脱落等；零件、整件的安装应牢固，无松动现象；活动件应顺滑、无卡滞、无非正常联动现象。产品包装标志标识应正确、清晰；表面无褶皱、变形、起皮、退色、变色、掉屑、破裂、脏污等外观不良；应喷刷或贴有相关运输标志。

工作温湿度：≥-10℃~+45℃，≤95%RH（非冷凝）；

存储温湿度：≥-25℃~+70℃，≤95%RH（非冷凝）；

电源技术指标

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限供电电压 | 90 |  | 264 | V | AC 50/60Hz |
| 额定工作电压 | 100 | 220 | 242 | V | AC 50Hz |
| 输入频率变化范围 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |  |
| 待机功率 |  |  | 1 | W | 220V供电 |
| 单路最大窗帘电机负载 |  |  | 100 | W |  |

安规及认证要求

执行标准：GB 16915.2-2012；

防火等级：UL94-V0；

防护等级：IP20；

认证要求：无；

#### 智能开关面板

产品外观：产品结构完好，无注塑不良；标志标识应正确、清晰；外观应平整、光洁、无变形、表面无划伤、涂层无开裂、脱落等；零件、整件的安装应牢固，无松动现象；活动件应顺滑、无卡滞、无非正常联动现象。产品包装标志标识应正确、清晰；表面无褶皱、变形、起皮、退色、变色、掉屑、破裂、脏污等外观不良；应喷刷或贴有相关运输标志。

工作环境

工作温湿度：≥ -10℃~+45℃，≤95%RH（非冷凝）；

存储温湿度：≥-25℃~+70℃，≤95%RH（非冷凝）；

电源技术指标

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限供电电压 | 90 |  | 264 | V | AC 50/60Hz |
| 额定工作电压 | 100 | 220 | 242 | V | AC 50Hz |
| 输入频率变化范围 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |  |
| 待机功率 |  |  | 1 | W | 220V供电 |
| 单路数最大阻性负载 |  |  | 1000 | W | 如白炽灯等 |
| 单路数最大感性负载 |  |  | 200 | W | 如日光灯等 |
| 单路数最大容性负载 |  |  | 200 | W | 如LED灯等 |

安规及认证要求

执行标准：GB 16915.2-2012；

防火等级：UL94-V0；

防护等级：IP20；

认证要求：无；

#### 智能音箱

CPU：≥RK3326 四核A35 1.5GHZ

内存：≥1GB

存储：≥8GB

WIFI：2.4G 802.11b/g/n

MIC：≥4 麦

喇叭：≥5W/4 欧*1

按键：包含麦克风禁用/关机、音量+、音量-

屏幕：≥7 寸，分辨率≥1024*600

摄像头：≥500 万

电源：DC 座，12V/2A

接口：Micro USB

尺寸长高宽：≥190*180*91

系统： 不低于Android8.1

语音：支持打断唤醒、云端识别，定制开发可支持离线识别

快捷唤醒词：支持上一首、下一首、暂停播放、继续播放、第几个等

#### 空调控制面板

产品外观：产品结构完好，无注塑不良；标志标识应正确、清晰；外观应平整、光洁、无变形、表面无划伤、涂层无开裂、脱落等；零件、整件的安装应牢固，无松动现象；活动件应顺滑、无卡滞、无非正常联动现象。产品包装标志标识应正确、清晰；表面无褶皱、变形、起皮、退色、变色、掉屑、破裂、脏污等外观不良；应喷刷或贴有相关运输标志。

工作温湿度：≥	-10℃~+45℃，≤95%RH（非冷凝）；

存储温湿度：≥-25℃~+70℃，≤95%RH（非冷凝）；

交互接口示例：

| 接口名称 | 功能与规格 |
| --- | --- |
| 开关机键 | 打开/关闭空调 |
| 模式键 | 空调切换制冷，制热，通风模式 |
| 风速键 | 风速切换低档，中档，高档，自动档 |
| 加键 | 温度调高 |
| 减键 | 温度调低 |

电源技术指标

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电压 | 200 | 220 | 240 | V |  |
| 额定输入频率 | 47 | 50 | 53 | Hz |  |
| 关机功率 |  |  | 1 | W |  |
| 待机功率 |  |  | 1.2 | W |  |
| 工作功率 |  |  | 3 | W |  |
| 空调输出额定功率 | 200 |  |  | W | 高档位 |
| 空调输出额定功率 | 100 |  |  | W | 中低档位 |

温度技术指标

| 测量气体 | 设定温度范围 | 分辨率 | 控制精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设定温度范围 | 16 ~ 30℃ | 1℃ | ±1℃ |
| 温度校正范围 | -6 ~ 6℃ | 1℃ |  |
| 温度测量精度 | ±1℃ |  |  |
| 温度测量原理 | NTC传感器 |  |  |

#### 门磁控制器

门窗开关传感器能及时感知门、窗、电器和家具柜门、抽屉等物体的开/关，当磁体与主体分开一定距离（2cm 左右）时，它能及时通过无线信号通知网关以实现报警及其它智能场景

无线类型 ZigBee

发射频率 2.4GHz

发射功率 ≤15dBm

通信距离≥50 米（空旷）

工作电压 3V

低电压报警值 2.6V±0.2V

待机电流 ≤10uA

工作电流 ≤30mA

工作温度≥-10℃～+55℃

电池寿命 1 年以上（20 次/天）

外观尺寸≥52.6x39.8x13.8mm

#### 红外感应器

内置ZigBee模块，通过ZigBee无线协议接入家居网关和手机APP，可实现家居安防报警和自定义设备联动功能。

1、探测功能

支持人在探测器所保护区域内步行，探测器能产生报警。

2、报警指示

探测器内应装有指示灯，在探测器探测范围内步行或采用等同干扰方式触发探测器后，探测器应有报警指示，当干扰源消失后，指示灯应关闭或遮挡

3、报警持续时间

当红外探测器产生报警状态时，该状态应至少保持1s

4、探测范围

在规定的环境条件下，探测器的探测范围、距离不应小于制造厂规定值5％, 但不得超过规定值的25％

5、无线传送功能

支持IEEE802.15.4（ZigBee）通信方式。报警、故障等信息可通过无线通信发送给所配对连接主机。并具有定时巡检功能，通过定期心跳上报状态。可自动配对入网、退网。可与控制类、安防类等智能家居设备联动，实现本地及远程控制功能。

6、其他功能

具有温度补偿功能、抗干扰功能、低压检测功能。

传感器功能参数

红外探测距离：≥8米

红外探测角度：≥90度

安装高度：≥2.2米

安装方式：壁挂

报警持续时间：≥1S

入侵探测：符合GB10408.6-2009中5.3.4（等级2）要求

主要技术参数

无线类型：ZigBee

发射频率： 2.4G

发射功率：≤10dBm

通信距离：≥100米（空旷）

工作电压：≥3V

低电压报警值：≥2.6V±0.2V

待机电流：≤15uA

工作电流：≤35mA

工作温度：≥-10℃～+55℃

电池寿命：≥1年（20次/天）

外观尺寸：≥Φ48.4x53.4 mm

#### 情景控制面板

产品外观：产品结构完好，无注塑不良；标志标识应正确、清晰；外观应平整、光洁、无变形、表面无划伤、涂层无开裂、脱落等；零件、整件的安装应牢固，无松动现象；活动件应顺滑、无卡滞、无非正常联动现象。产品包装标志标识应正确、清晰；表面无褶皱、变形、起皮、退色、变色、掉屑、破裂、脏污等外观不良；应喷刷或贴有相关运输标志。

工作温湿度：≥-10℃~+45℃，≤95%RH（非冷凝）；

存储温湿度：≥-25℃~+70℃，≤95%RH（非冷凝）；

电源技术指标

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限供电电压 | 90 |  | 264 | V | AC 50/60Hz |
| 额定工作电压 | 100 | 220 | 242 | V | AC 50Hz |
| 输入频率变化范围 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |  |
| 待机功率 |  |  | 1 | W | 220V供电 |

安规及认证要求

执行标准：GB 16915.2-2012；

防火等级：UL94-V0；

防护等级：IP20；

认证要求：无；

### 售后服务要求

病房智能家居控制设备：硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 跌倒智能监测系统

### 硬件参数要求

电磁频段：60GHz

调制方式：FMCW

发射功率：小于20mW

工作温度：-40℃至45℃

设备可水平旋转：90度范围可调；安装方式可调：墙装、顶装；视场角度：120°（水平方向），120°（垂直方向）

通过小程序或web端管理平台，实现场景边界设置、批量管理、权限管理

实验准确率：＞98%

最大覆盖范围:  36平米

报警速度:  5-45 秒可调

电源:  5V/2A

支持4G FDD-LTE(联通)、 4G TD-LTE(移动)、4G FDD-LTE (联通、电信)

通信接口:  TCP/IP通信，MQTT/HTTP 协议。

辐射强度  < 0.32 μ T

产品材质：ABS,PC

部署方式：墙装、顶装

部署高度：墙装1.6米、顶装2-3米

功耗：<3 W

产品尺寸（组装后）：8.5*8.5*7cm

防水等级：IP65

智能感知跌倒，支持跌倒报警 、长时间无人报警 、有无人统计、滞留时长统计、进出统计、双向通话、短信通知、自主呼叫紧急联系人。

无需佩戴、无按键、无摄像头、全天候保护、隐私保护、主动报警、防水防尘设计、小程序实时监控、Web端管理平台。

### 售后服务要求

跌倒智能监测系统：硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 其他硬件设备

### 硬件参数要求

#### 物联网智能网关

支持内置智能操作系统

支持一种或以上脚本语言

支持MQTT通信协议，支持SSL加密方式通信

支持在平台端对网关及网关接入的设备进行管理

支持从平台端更新网关固件及脚本

内置≥32MB存储器，≥128MB内存

内置2.4G和5G双频段WiFi，方便接入无线网络

可选4G/5G插卡，以接入运营商网络

内置4个MiniPCIe接口，最多可同时插4张MiniPCIe插卡

≥2个10/100M自适应网络口，WAN口支持外部PoE供电

4个或以上指示灯，用以指示设备当前工作状态

#### 边缘计算网关

内置操作系统

可运行MQTT服务器，实现终端设备与平台间相互通信

≥128GB硬盘容量，≥8GB内存

≥2个10/100/1000M自适应网络口

≥2个串口；≥2个USB口；≥1个硬件看门狗

标准1U机箱；带专用接“地”柱

整机无风扇设计

#### 智能消毒机器人

设备使用需求

设备用途：自主行走222nm紫外线消毒。

特殊功能：自主移动、智能避障、紫外线消毒、智能云端管理、远程操控。

主要技术参数

消毒方式：自主规划行走路径222nm紫外线消毒

紫外线灯管总功率：≥240w

灯管数量：环绕配置≥4根紫外线灯管，360度环形覆盖

灯管参数：单根≥60w，波段：≥222nm，寿命≥3000小时

云端智能化管理：缺电管理 ：管理机器人电量状态，缺电时返回充电桩自动充电；故障提醒 ：及时反馈机器人故障问题，准确追根溯源，及时提醒；消毒任务工作日志查询：云端永久保存消毒记录，支持随时查看机器人消毒任务及工作日志；后台消毒大数据 ：集合消毒任务，后台可查看消毒任务大数据，优化消毒部署

APP支持：实时管理机器人状态： 通过手机APP管理机器人，查询机器人位置，设置消毒任务，查看电量状态等 ；远程启动任务： 通过手机端即可完成消毒任务设定并启动消毒工作；多台协作消毒任务管理： 通过手机端可以操作场景内多台机器人协作执行消毒任务，提升消毒效率

行人探测距离：≥50cm（有语音提示）

通讯方式：机器人支持4G通讯，支持WiFi

整机尺寸：550 x 460 x 1350mm ；底盘尺寸550 x 460 x280mm

视觉识别：配备有视觉传感器，可建立视觉模型，可通过图像识别检测到人、门、电梯、推车等物体；可对三维空间内的障碍物进行精准识别及避让，能够有效识别人体、座椅、墙壁等物体，灵活避让，安全运行。

运行速度：0.3-0.8m/s

传感装置：消毒机器人定位导航传感器≥4种传感器融合定位，包括激光雷达，碰撞传感器，机器视觉，IMU。

激光雷达：配备两个高精度、高分辨率激光雷达，不同高度安装，对低空障碍物检测高度最低可达5cm，雷达探测距离40m

避障方式：双激光雷达+深度3D相机对三维空间内的障碍物进行精准识别及避让，能够有效识别人体、座椅、墙壁等物体，灵活避让，安全运行

定位精度：≤5cm

爬坡能力：≤5°

行驶通道：＞700mm

越障能力：≤±10mm

工作噪声：≤60dB

原地旋转：机器人可以原地360度旋转，转弯半径为零。

充电方式

自主充电：机器人能够自动返回充电桩回充，按照既定时间自动上下班；

手动充电：机器人支持手动充电，用充电线充电；

充电时间：≤4小时

续航时间：≥4小时

消毒面积：≥8000m²

#### 远程会诊推车

1、推车参数：

显示器:尺寸≤24″，双屏总承重≤10KG，单独升降205mm±10mm,摆动+/- 20°,倾斜+/- 20°,旋转360；显示器安装标准：兼容VESA标准MIS-D，孔位模式= 100 x 100 mm 与 75 x 75 mm；

材质：整车主体部分采用铝合金，钢材料，ABS塑料；台面表面易清洁；

工作台面：有抗菌处理，无缝设计，台面双锁保险设计，工作台面尺寸长度为517mm±10mm，宽度为376mm±10mm，总承重15KG及以上；工作台面：内含储存空间，尺寸为425*325*90mm±10mm；

高度调节：手动调节升降；可坐、站两用，升降高度调节500mm±10mm；

底座：宽度轮心距为613mm±5mm, 底座前后长度轮心距为494mm±5mm,底盘内存储空间：260*195*155mm±5mm，底盘主体部分采用铝合金，ABS塑料；

脚轮：双面超静音医用脚轮，二前轮刹车，表面材质高静音材质，车轮一体组装，确保使用过程中不会出现断裂等情况；

附件：前把手，条码枪固定座，左右手鼠标托，腕托，鼠标收纳座,储物篮，后把手,消毒液架，带锁抽屉一层，后期可根据医院需求增加医用垃圾桶，打印机托盘，理线架等

键盘托：具备单独的键盘托、鼠标托和腕托，采用ABS材料，连续无阻碍倾斜，倾斜角度12°及以上，向外伸展200mm及以上；

电池：500W功率电池及以上，输出功率为500W及以上，峰值功率1000W及以上，锂离子电芯组作为储备电源；

适配器盒：专用电源适配器集成盒

2、信息通讯类高清摄像机技术参数：

1/2.8英寸207万像素及以上图像传感器，最大分辨率1920x1080及以上，输出帧率60帧/秒及以上。

具有5倍、10倍、12倍、20倍、30倍等多种光学变倍镜头选择，镜头83.7°及以上无畸变宽视角。

视频输出支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口等；SDI支持在1080P60格式下传输100米及以上。

支持无线射频，最大传输速率300Mbps及以上； 4路外置天线及以上；

室外空旷无遮挡情况下最大传输距离300m及以上，室内无遮挡情况下150m及以上。

控制接口支持RS485、RS232；RS232支持级联

控制协议支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW，最大功耗12W。

产品接口支持SDI、HDMI、LAN、USB3.0、USB2.0、HDBaseT（POE）、A-IN、RS232、RS485、DNI等

3、5G电脑参数：

电脑采用一体式电脑，集显示器，主机于一体。

面板21.5英寸（屏幕比例16：9）及以上，分辨率1920*1080及以上；前面板纯平面，无实体按键；显示器带音响功能；一体机自带阅读灯；

CPU芯片  i5 7200U及以上，主频≥2.3GHz；

操作系统：兼容WIN7/WIN10中文版；

内存≥8GB；

硬盘类型：SSD，硬盘容量 128G及以上;

支持标配5G模块，

无线连接：支持802.11 b/g/n/ac 无天线设计；

外部接口：USB2.0*2, USB3.0*2，3.5mm耳机孔*1，HDMI1.4*1，RJ45*2

采用防火防爆材料

### 售后服务要求

其他硬件设备：硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

## 网络安全设备

### 硬件参数要求

#### 外网接入防火墙

配置要求：实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2， SSL VPN并发数≥500，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥50，配置双电源；配置3年IPS、AV、URL云沙箱特征库升级授权；配置1个千兆单模光纤模块+1个千兆多模光纤模块。

性能要求：吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥240万，每秒新建连接数≥8万，IPSec吞吐量≥2Gbps

硬件架构：当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内

硬件架构：支持前后、后前风道

策略管控：能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；

路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议

路由功能：策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级；

流量控制：支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器；

流量控制：支持用户流量配额管理；

策略管理：支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维；

策略管理：支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；

DDoS防护：支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御；

入侵防御及病毒防护：系统预定义IPS签名数量≥8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w

入侵防御及病毒防护：支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；

智能威胁防御：支持防火墙与云沙箱、本地沙箱混合联动，实现对未知恶意文件的识别。敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱

多链路复杂均衡：支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路出口场景下的负载均衡。

#### 无线网络控制器

单台AC最大管理AP数量≥64，单台AC最大接入用户数量≥2K，

转发能力≥10Gbps

千兆电口≥10个，万兆光口≥2个

路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由

认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；

支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务；

IPV6：AP支持IPV4与IPV6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理,支持IPV6的动态路由协议：OSPFV3，BGP4+

功能特性：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，支持应用识别，能针对识别出的不同应用设定相应管控策略

支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升,支持URL过滤，支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），支持频段指引功能

可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步

支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证；

AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断；

管理特性：支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP V1/V2/V3；提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控

AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议。

支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。

#### 无线AP接入交换机

交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps

24个千兆电口，4个千兆SFP；配置1个千兆单模光纤模块+1个千兆多模光纤模块

支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K

支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link。

支持 POE，POE+供电，供电功率380W; 支持快速 POE 功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电。

支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议

支持 Ipv4 路由 FIB 表≥4K

支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。

支持CPU保护功能。

支持 802.3az 能效以太网 EEE

#### 无线AP

支持802.11ax

支持双射频 2.4GHz(2x2) + 5GHz（2x2）同时工作，总空间流数≥4，整机速率≥2.975Gbps，GE电口≥1

内置智能天线

内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口运维管理

支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密

支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源

支持OFDMA技术，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少延时，提高网络效率

支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量

支持通过云管理平台对 AP 进行的集中管理和维护

#### 有线终端POE接入交换机

交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps

48个千兆电口，4个千兆SFP；

支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link。

支持 POE，POE+供电，供电功率 380W; 支持快速 POE 功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对 PD 设备的供电。

支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议。

支持 Ipv4 路由 FIB 表≥4K。

支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。

支持CPU保护功能。

#### 有线终端接入交换机

交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps

24个千兆电口，4个千兆SFP；

支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link。

支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议

支持 Ipv4 路由 FIB 表≥4K。

支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。

支持CPU保护功能。

支持 802.3az 能效以太网 EEE

#### 有线终端POE接入交换机

交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps

24个千兆电口，4个千兆SFP；

支持 POE，POE+供电

支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持Smart link。

支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议

支持 Ipv4 路由 FIB 表≥4K。

支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。

支持CPU保护功能。

支持 802.3az 能效以太网 EEE

### 售后服务要求

网络安全设备：硬件设备提供不少于三年的质保服务。质保期内免费保修。

# 服务要求

## 项目实施要求

本次项目工期为2个月，自合同签订之日起计算。

投标人应根据本次项目的建设内容和进度需要，派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组进行实施及服务，人员组成应当包括项目经理、技术负责人、实施人员、售后服务人员。

因业务需要，本次项目的建设内容需实现与医院现有相关业务系统的对接，并需确保目前医院业务系统的正常工作不受影响。期间如产生接口费用，相关接口费用由中标人负责，采购人不再支付费用。（投标时提供承诺函作为证明材料，格式自拟）

## 售后服务要求

（1）投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。

（2）投标人在投标文件中必须明确承诺售后服务响应时间不低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到招标方报修通知2小时内做出明确响应和安排，8小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知次日到达现场。

（3）投标人应承诺在质保期满后向招标方提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。

（4）投标人必须在本地设有专门的维护网点与固定的维护人员，在全系统生命周期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足用户方所需的与应用软件相关的各类技术服务；

（5）质保期：详见建设内容技术参数要求

## 接口配合及应用范围

- 本项目涉及的所有软件与相关软件的接口开发配合发生费用均含在报价中，发包人不再另行支付。对开发接口的医疗设备，投标人应按发包人要求接入相应系统，不得收取费用。

- 本项目所应用软件适用于全院使用，不仅限于本次病区改造，后期如需扩充病区，投标人不得收取发包人任何费用。